工业微欧计OM 22

OM 22 微欧计用于非常低值的4线阻抗测量（分辨率为0.1 Ω）可达到20 k Ω，卓越精度的OM22可为每个客户进行预先配置，使得它的首要特征是操作简单。用户仅仅选择6个程序中的一个（使用工厂事先设置或这些设置由用户根据他自己的规范进行）去得到想得到的配置。

它的供电来自市电电源或来自可再充电的电池。

仪器被电子地校准，没有内部调节需要。

- 预先配置

- 一键运行

- 高分辨率：0.1 μΩ

- 高地精度：0.03%

- 26 000 counts

- 1000个测量值存储

- RS232/IEEE-488可编程

应用.........................................

OM22是独特地适合于日常的重复性测量，特别是在产品测试。它的一些应用被列如下：

- 电缆阻抗和电阻率测量

- 高分辨率

- 对于取样温度和热电动势的补偿

- 显示单位以Ω/km

- 金属涂层和地连续性测量

- GAM-EG13 standards,标准

- 脉冲和交变电流（10A）

- 对热电动势的自动补偿

- 接触电阻测量（连接器，开关，继电器）

- Standard NFC 93050, DIN/IEC,

- 最大值测量电压限值到20或50 mV

- 对热电动势的自动补偿

- 感应阻抗测量（电动机，变压器，等等）

- 整体的保护防止过电压

- 直流电

- 对热电动势和取样温度的补偿

- 线圈加热的自动计算

- 热敏感设备的测量（电热调节器，温度敏感部件）

- 单程，脉冲电流，非常低的功率交付。

一般性说明

程序.........................................

OM22交付时有6个预设程序，可通过6个按钮直接地调用。

这些程序根据用户需要进行创建，并由计算机通过RS232接口装载进入仪器。

每个程序定义量程，电流（类型和值），每个周期和次数的测量数，存储（或不存储）的值，温度补偿（如果需要），加热的计算（以度），或计算线路阻抗（以Ω/km），最大值测量电压，模拟输出。

OM22被交付的程序由厂商根据用户的规格。这些程序也能由用户用一个计算机装载或修改，这个任务通过厂商发展的编程软件可以方便地进行。

显示器.........................................

26 000 counts计算, 16-segment片段，明亮的LCD，11.5 mm高，包括文字数字显示信息，测量指示包括了值和测量单位。

不正确的连接或测量工作超出量程将被指示一个错误信息。

4线测量

测量时间.........................................

< 1 秒，以连续模式

< 2 秒，以脉冲模式,

< 3 秒，以交变脉冲模式.

保护.........................................

当测量一个感应阻抗时，电子保护以防止中断电流。

跨过电阻器接线端的电压可能限值达到20或50 mV。

环境.........................................

标称的工作运行范围：0 to 50°C, 20 to 75% 相对湿度

工作运行范围限值：-10 to 55°C, 10 to 80%相对湿度

供电电源.........................................

110/220 VAC ± 10%, 50/60 Hz,

可选电池带内置充电器。

介绍.........................................

台式带可选的上架装配套件

尺寸: 225 x 88 x 310 mm.

重量: 2 to 3 kg，依据选件.

功能

所有功能和特征的测量由程序进行设置。对于每个应用，大部分适当地测量参数能被定义和编程，因此它们被用来做事后的即时回放。

| Range量程 | Resolution分辨率 | Measurement current测量电流 | Voltage drops电压跌落 | Accuracy (1)精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 mΩ | 0.1 μΩ | 10 A | 20 mV | 0.05% + 0.3 μΩ |
| 20 mΩ 20 mΩ | 1 μΩ 1 μΩ | 10 A 1 A | 200 mV 20 mV | 0.05% + 2 μΩ 0.05% + 3 μΩ |
| 200 mΩ 200 mΩ 200 mΩ | 10 μΩ 10 μΩ 10 μΩ | 10 A 1 A 100 mA | 2 V 200 mV 20 mV | 0.05% + 10 μΩ 0.05% + 20 μΩ 0.03% + 30 μΩ |
| 2 Ω 2 Ω 2 Ω | 100 μΩ 100 μΩ 100 μΩ | 1 A 100 mA 10 mA | 2 V 200 mV 20 mV | 0.05% + 100 μΩ 0.03% + 200 μΩ 0.03% + 300 μΩ |
| 20 Ω 20 Ω 20 Ω | 1 mΩ 1 mΩ 1 mΩ | 100 mA 10 mA 1 mA | 2 V 200 mV 20 mV | 0.03% + 1 mΩ 0.03% + 2 mΩ 0.03% + 3 mΩ |
| 200 Ω 200 Ω 200 Ω | 10 mΩ 10 mΩ 10 mΩ | 10 mA 1 mA 100 μA | 2 V 200 mV 20 mV | 0.03% + 10 mΩ 0.03% + 20 mΩ 0.03% + 30 mΩ |
| 2 kΩ | 100 mΩ 100 mΩ | 1 mA 100 μA | 2 V 200 mV | 0.03% + 100 mΩ 0.03% + 200 mΩ |
| 20 kΩ | 1 Ω | 100 μA | 2 V | 0.03% + 1 Ω |

(1) The accuracy is given as ±(% of the reading + counts) over 90 days at 23 ± 1°C.

温度系数.........................................

< 精度的10% 每摄氏度。

量程.........................................

仪器使用一个4线接线端的方法测量非常低值阻抗。

它有8个测量量程。对于相同的电流，量程能被手动或自动地改变。

对于每个测量量程使用者有一个3个电流值的选择（除了极端量程以外）

测量电流.........................................

- 振幅选择（从100 μA 到 10 A）

- 波形选择

- 连续的

- 交变脉冲

- 正脉冲

- 对于每个类型的电流，测量能被单程或重复的（可能去选择重复速率），

- 电流也能来自一个外部的源供给。

手动或自动地改变量程.........................................

手动或自动地测量触发，测量速度可编程由每秒一个测量到每小时一个测量。

对于温差电动势（电动势）的自动补偿

自动地温度补偿

对于温度在0°C 和 100°C之间的被测量元件自动地进行温度补偿。仪器计算阻抗值在20°C。

元件温度是：

- 或者可编程的

- 或者是通过一个铂电阻探头进行测量（Pt100）。

金属类型，或者它的温度系数，被指示在OM22上。

相对温度.........................................

仪器能显示：

- 或者L = M-R

- 或者L = (M-R)/R（也就是以百分数直接读取）

(L = 读取的显示值, M =被测量的值, R = 存储的参考值).

存储器.........................................

可达到1000个测量值能被存储，连同它们的平均值、最小值或最大值一起，能通过读取器读取或通过数字或模拟接口读取。

输出在两个继电器上的两个可编程的门限（1 A/220 VAC）

0 到 2.5 V的浮动模拟输出（负载≥ 2.5 kΩ, 10 mV分辨率）

测量的起点和范围能被编程去得到一个"zoom缩放"效果。

测量值存储在存储器里能被以模拟电压的形式摘录和输出。

计算.........................................

OM22能计算一个电动机或变压器的自动地加热。同样地，它能计算单核或多核电缆的每km公里阻抗。

RS 232 C and IEEE 488-2 interfaces接口.....

标准RS232C和可选的IEEE488-2接口使得它能通过计算机去：

- 编程仪器完整地

- 分析测量（曲线图，打印输出，等等）

- 校准仪器

软件

计算机软件允许OM21或OM22通过一个兼容的计算机进行编程。它是菜单驱动的，通过一个问题和回答系统能给操作者一个完整的指导。

软件的第二功能是操作使用存储读取，以一个文件形式转移进入计算机存储器或到一个磁盘上，能被用来制作电子数据表，以表格或图标的形式表达读取的数据。

Labview driver驱动器.........................................

这个驱动器，根据需求，免费的IEEE版，允许用Labview连接OM，去命令微欧计（OM21或22用IEEE）从一个PC计算机和到一个过程数据。

附件

Kelvin lead set - AN 5806绝对温标导线套件.........................................

一对测量导线，每个带一个绝对温标夹子，1.20米的电线和两个插头。该绝对温标夹子能被用于4线测量因为有一个理想的流电隔离在电流输入和电压连接器之间。

镀金的连接点。

最大值开口: 1.2 cm.

最大值电流: 10 A.

Carrying case - AN 6901运输箱.........................................

一个软的运输箱设计用于存储和运输所有的台式类型的仪器。

尺寸: 31 x 26 x 14 mm.

Large Kelvin clip - AMT 004大的绝对温标夹子.........................................

一个测量导线带一个大的绝对温标夹子。

电线长度：3米。

装备两个4mm安全香蕉插头。

夹子的最大开口：3cm。

最大值电流：10A。

Kelvin test probe - AMT 003绝对温标测试探头.........................................

一个测量导线带一个双探头（同心的）

杆的长度: 85 mm.

杆的直径: 8 mm.

电线的长度: 3 m.

装备两个4mm安全香蕉插头。

最大值电流: 10 A.

Rack mounting kit AN 5884上架装配套件.........................................

这个套件允许上架装配。它包括2个支架（AN5883）和一个19”上架面板（3U）。

订购指导

RS 232 programmable micro-ohmmeter可编程微欧计

Basic instrument 10 A                         OM 22-1基本仪器

Basic instrument 10 A + battery and charger        OM 22-2基本仪器加电池和充电器

Basic instrument 10 A + IEEE 488-2              OM 22-3基本仪器加接口

Basic instrument 10 A + IEEE 488-2 + battery      OM 22-4基本仪器加接口加电池

Accessories附件.........................................

Kelvin lead set                               AN 5806绝对温标导线套件

Large Kelvin clip                             AMT004大的绝对温标夹子

Kelvin micro probe                           AMT003绝对温标微探头

Carrying case                                AN 6901运输箱

Brackets for panel mounting                    AN 5883用于面板装配的支架

Accessory for rack mounting                    AN 5884用于上架装配的附件

RS 232 connector cable (9-25 pin, female) (1)      AN 5874连接器电缆

RS 232 connector cable(9-9 pin, female) (1)        AN 5875连接器电缆

RS 232 connector cable (9-25 pin male) (1)        AN 5876连接器电缆

PC 9/25 pin converter                         AN 5894针转换器

IEEE 488 connector cable                      AN 5836连接器电缆

Labview driver                               OM2-LABV-DRIV驱动器

Clamping device                              2381夹钳装置

For OM22-1 and 22-3: 3 V/10 A power supply      AMT002电源

(1) The RS232 connector for the OM 22 is a 9 pin female.连接器